Znak sprawy  ZSM/PN/1/2017                                       Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Doposażenia pracowni Protetyka Słuchu w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

## Dostawa, montaż i uruchomienie kabiny audiometrycznej 1 szt.

### Metalowa obudowa o grubości około 2 mm;

### Ściany wykonane z ognioodpornego materiału, odpornego na zarysowania;

### Wymiary minimalne kabiny:

### Szerokość: 100 cm,

### Głębokość: 100 cm,

### Wysokość: 200 cm;

### Wnętrze kabiny wykonane z łatwego w czyszczeniu materiału;

### Obudowa od strony wewnętrznej i zewnętrznej wyłożona pianką pochłaniającą  fale dźwiękowe;

### Domykane magnetycznie drzwi zamykane są od zewnątrz, jak i od wewnątrz;

### Oświetlenie kabiny;

### Otwór na przewody do audiometru;

### Półka na audiometr;

### Dostawa do siedziby Zespołu szkół Medycznych w Brzegu i montaż we wskazanej klasie;

### Okres obowiązywania gwarancji minimum 24 miesiące.

## Audiometr diagnostyczny 2 szt.

### Audiometria tonalna:

### Przewodnictwo powietrzne;

### Zakres częstotliwości min. 125~8000Hz;

### poziom głośności -10 ~120 dB HL;

### przewodnictwo kostne;

### możliwość maskowania do 90dB HL;

### Audiometria słowna;

### Audiometria nadprogowa m. in. Test Bekesy, SISI;

### Badanie w wolnym polu (wbudowany wzmacniacz);

### Wbudowana pamięć - możliwość zapisywania wyników;

### Mikrofon do kontaktu z pacjentem;

### Słuchawki audiometryczne z osłonami przeciwhałasowymi, słuchawka kostna;

### Zgodny z NOAH;

### Prezentacja tonów: pojedynczy, ciągły, modulowany;

### Połączenie z komputerem i drukarką;

### Dwa niezależne kanały;

### Oprogramowanie do obsługi audiometru;

### Okres obowiązywania gwarancji minimum 24 miesiące.

- Otoskop światłowodowy z kompletem wzierników  3 szt.

  - Światło kierunkowe Led;

  - Zasilanie na baterie;

  - Obrotowa szklana lupka z co najmniej 4- krotnym powiększeniem;

  - Zestaw wzierników w różnych rozmiarach;

  - Sygnalizacja wyczerpania baterii;

  - Trwała konstrukcja i obudowa odporna na wstrząsy;

  - Okres obowiązywania gwarancji minimum 24 miesiące.

- Strzykawka wyciskowa 150 szt.

  - Jednorazowa strzykawka do masy wyciskowej o pojemności 5 ml;

  - Aplikator do podawania masy wbudowany w strukturę strzykawki.